## Sheet1
8004 REV 1.6: VW READING ACCURACY (Room Temp: 21.6C)
2017-11-01
Frequency Generator: | [5 empty] | Agilent 33220A |  | 1Vpp Sine |  | Control #055
Signal Coupler/Isolator: | [5 empty] | 50Ohm Vo=0.03Vin
Frequency Counter: | [5 empty] | HP53131A |  |  |  | Control#289
Full Scale = 10KHz
Full Scale Error (%) = (ERROR/Full Scale)*100 (%)
% of Reading Error (%) = (ERROR/Reference)*100(%)
Gage Type 1: 1400-3500 Hz | [12 empty] | Gage Type 2: 2800-4500 Hz
Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR
| 1400 | Hz | % | % | 2450 | Hz | % | % | 3500 | Hz | % | % |  | 2800 | Hz | % | % | 3650 | Hz | % | % | 4500 | Hz | % | %
2 | 1399.98 | -0.02 | -0.001429% | -0.0002% | 2449.98 | -0.02 | -0.0008163% | -0.0002% | 3500 | 0 | 0% | 0% | 2 | 2800 | 0 | 0% | 0% | 3650 | 0 | 0% | 0% | 4500 | 0 | 0% | 0%
3 | 1399.98 | -0.02 | -0.001429% | -0.0002% | 2449.98 | -0.02 | -0.0008163% | -0.0002% | 3499.961 | -0.039 | -0.001114% | -0.00039% | 3 | 2799.98 | -0.02 | -0.0007143% | -0.0002% | 3649.98 | -0.02 | -0.0005479% | -0.0002% | 4499.98 | -0.02 | -0.0004444% | -0.0002%
4 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.078 | 0.078 | 0.003184% | 0.00078% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4 | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117%
5 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.078 | 0.078 | 0.003184% | 0.00078% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 5 | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117%
6 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.039 | 0.039 | 0.001592% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 6 | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078%
7 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.039 | 0.039 | 0.001592% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 7 | 2800.039 | 0.039 | 0.001393% | 0.00039% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078%
8 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.078 | 0.078 | 0.003184% | 0.00078% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 8 | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117%
9 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.039 | 0.039 | 0.001592% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 9 | 2800.039 | 0.039 | 0.001393% | 0.00039% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078%
10 | 1400.039 | 0.039 | 0.002786% | 0.00039% | 2450.039 | 0.039 | 0.001592% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 10 | 2800.039 | 0.039 | 0.001393% | 0.00039% | 3650.078 | 0.078 | 0.002137% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078%
Gage Type 3: 400-1200 Hz | [12 empty] | Gage Type 4: 1200-2800 Hz
Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR
| 400 | Hz | % | % | 800 | Hz | % | % | 1200 | Hz | % | % |  | 1200 | Hz | % | % | 2000 | Hz | % | % | 2800 | Hz | % | %
2 | 399.98 | -0.02 | -0.005% | -0.0002% | 799.98 | -0.02 | -0.0025% | -0.0002% | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 2 | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 1999.98 | -0.02 | -0.001% | -0.0002% | 2800 | 0 | 0% | 0%
3 | 399.98 | -0.02 | -0.005% | -0.0002% | 799.98 | -0.02 | -0.0025% | -0.0002% | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 3 | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 1999.98 | -0.02 | -0.001% | -0.0002% | 2799.98 | -0.02 | -0.0007143% | -0.0002%
4 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 4 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.078 | 0.078 | 0.0039% | 0.00078% | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078%
5 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 5 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078%
6 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 6 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078%
7 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 7 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.039 | 0.039 | 0.001393% | 0.00039%
8 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 8 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078%
9 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 9 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.078 | 0.078 | 0.002786% | 0.00078%
10 | 400.039 | 0.039 | 0.00975% | 0.00039% | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 10 | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 2000.039 | 0.039 | 0.00195% | 0.00039% | 2800.039 | 0.039 | 0.001393% | 0.00039%
Gage Type 5: 2500-4500 Hz | [12 empty] | Gage Type 6: 800-1600 Hz
Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Board # | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR | Fin | ERROR | % of Reading | FS ERROR
| 2500 | Hz | % | % | 3500 | Hz | % | % | 4500 | Hz | % | % |  | 800 | Hz | % | % | 1200 | Hz | % | % | 1600 | Hz | % | %
2 | 2499.98 | -0.02 | -0.0008% | -0.0002% | 3500 | 0 | 0% | 0% | 4500 | 0 | 0% | 0% | 2 | 799.98 | -0.02 | -0.0025% | -0.0002% | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 1599.98 | -0.02 | -0.00125% | -0.0002%
3 | 2499.98 | -0.02 | -0.0008% | -0.0002% | 3499.98 | -0.02 | -0.0005714% | -0.0002% | 4499.98 | -0.02 | -0.0004444% | -0.0002% | 3 | 799.98 | -0.02 | -0.0025% | -0.0002% | 1199.98 | -0.02 | -0.001667% | -0.0002% | 1599.98 | -0.02 | -0.00125% | -0.0002%
4 | 2500.078 | 0.078 | 0.00312% | 0.00078% | 3500.117 | 0.117 | 0.003343% | 0.00117% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117% | 4 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.078 | 0.078 | 0.004875% | 0.00078%
5 | 2500.078 | 0.078 | 0.00312% | 0.00078% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117% | 5 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
6 | 2500.039 | 0.039 | 0.00156% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078% | 6 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
7 | 2500.039 | 0.039 | 0.00156% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078% | 7 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
8 | 2500.039 | 0.039 | 0.00156% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.117 | 0.117 | 0.0026% | 0.00117% | 8 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
9 | 2500.039 | 0.039 | 0.00156% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078% | 9 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
10 | 2500.039 | 0.039 | 0.00156% | 0.00039% | 3500.078 | 0.078 | 0.002229% | 0.00078% | 4500.078 | 0.078 | 0.001733% | 0.00078% | 10 | 800.039 | 0.039 | 0.004875% | 0.00039% | 1200.039 | 0.039 | 0.00325% | 0.00039% | 1600.039 | 0.039 | 0.002437% | 0.00039%
Worst-case Error: |  | 0.117Hz @ 4500 Hz will result in a 1.053 digit error